Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow 600

Durchflussmengenmessung von homogenen, klaren bis

leicht verschmutzten Medien in vollgefüllten Rohren

und Rechteckgeometrien.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeiten in bis

zu 32 Messpfaden nach dem Laufzeitdifferenzprinzip.

Möglichkeit der Einrichtung von 2 voneinander

unabhängigen Messstellen mit unterschiedlicher Pfad-

anzahl und Geometrie in einem Messumformer.

Universelle Nutzung des Systems für benetzte sowie

berührungslose (Clamp-On-Verfahren) Messungen mit
nur einem Messumformer.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

geschwindigkeit aus bis zu 32 akustischen Messpfaden.

Möglichkeit der freien Programmierung von bis zu 2

verschiedenen Meßstellen unterschiedlicher Geometrie,

Abmessung, Sensortypen und Sensoranzahl in nur

einem Messumformer.

Berechnung des realen Strömungsprofiles durch Inte-
gration aller gemessenen Geschwindigkeiten über den

durchflossenen Querschnitt.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit und Geometrie unter Berücksichtigung

der Mediumtemperatur und Geometrieparameter unter

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Stromsparender Zyklusbetrieb für DC-Meßsysteme ohne
externer Spannungsversorgung mit frei wählbaren 
Mess-/Schlafzyklen. (Option)
Grenzwert- und digital gesteuerter Umschaltung von 
Zyklus- in Ereignismode zur hochauflösenden Erfassung 
kritischer Durchflüsse.
Ereignismode frei programmierbar für Kurzzyklus- oder
Dauermessungen.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten.

Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Federklemmen

zur schnellen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Moderne, intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung der verwendeten Geometrie und Sensor-

positionen zur einfachen, fehlervermeidenden

Installation der Sensoren sowie der Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Pfadgeschwindigkeiten,

mittlerer Fließgeschwindigkeit, Mengen und Medium-
temperatur in großem internem Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von RS232/485, TCP-IP/
Ethernet und ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität durch integriertes LTE-
Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, Datenfern-

übertragung, Grenzwertalarmierung und Geräte-
diagnose.

Integrierter MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlicher

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Mess- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

9 – 36 V DC Zyklusbetrieb
	(Option)

Analogeingänge:	2/5 x 4 – 20 mA

Analogausgänge:	2/4 x 0/4 – 20 mA

Digitaleingänge:	2/7 x 5 – 24 VDC

Digitalausgänge:	2/5 Wechsler, 230 VAC/2A

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Profilaluminium

Schutzart:	IP 20

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Varianten: 	NF6 0G2 (bis zu 2 Messpfade)

NF6 0GR (bis zu 2 Messpfade,

mit maximaler Anzahl von Ein-

und Ausgängen)

NF6 0G4 (bis zu 4 Messpfade)

NF6 0GM (bis zu 32 Pfade

über NFE-Erweiterungsmodule)

NF6 0GZ (bis zu 32 Pfade über

NFE-Erweiterungsmodule, mit

maximaler Anzahl von Ein- und

Ausgängen)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum-_

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NF 600.

Spezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 65 (für 3/4 Pfade)

IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW10 4PFAD

ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer einbauen und nach den Hersteller-
angaben betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Passives Ex-Modul zum direkten Anschluss von Fließ-

geschwindigkeitssensoren Typ NIS0, NIS- und NIC.

Modul zur sicheren Trennung von Ex-Bereichen

zwischen Ex-fähigen Sensoren und Messumformer

Typ NF 600 oder Erweiterungsmodul NFE.

Ex-Modul vom Messumformer bis zu 100 Meter

(50 Meter bei NIC) entfernt in separaten Schutz-
gehäuse installierbar.

Sensoranzahl: 	bis 4 Stück (2 Pfade)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20
Ex-Schutz:	Zone 1

max. Entfernung

Sensor – pXT:	bis zu 20 m

max. Entfernung

pXT – NF600/NFE:	100 m

Variante: 	pXT 0620

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Spezialverbindungskabel zwischen Ex-Trenner 
Typ pXT und NF 600

Vorkonfektioniertes, mit gemeinsam bestellten Sensoren

und Messumformer als Meßsystem 0-Punkt-kalibriertes

Spezialkabel zum Anschluss eines pXT an den Mess-
umformer NF 600

Kabellängen:	10, 20, 30 …. 100 m in

10-Meter-Schritten

Varianten:	ZUB0 TTKA BEL 10, 20, 30, …99

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

verlegen und anschließen

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erweiterungsmodulsystem NFE zum Anschluss von 
insgesamt bis zu 64 Sensoren Typ NOS, NIS oder NIC.

Integrierter EMV-Schutz für die Sensoren.

Modulsystem bestehend aus 1, 2 der 4 Einzelmodulen

mit Anschlussmöglichkeit für 8 oder 16 Sensoren pro

Modul; angepasst auf die jeweilige Applikation.

Betriebsspannung: 	12 VDC, +/- 15% (vom NF6)

Bauform:	Feldgehäuse für Wandmontage

Gehäusematerial:	Druckgussaluminium

Schutzart:	IP 67

Variante:	NFE0

Liefern und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Spezialkabel zur Verbindung von Erweiterungsmodulen

NFE und Messumformer NF6.

UV-beständiges, erdverlegungsgeeignetes Kabel, auf

Länge geschnitten und anschlussfertig konfektioniert.

Kabellänge:	1, 10, 30, 50, 100, 150 oder 200m

Variante:	NFE0 COMC

Liefern, verlegen und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig installieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensoren

Eingebaut durch die Rohrwandung hindurch

Strömungsoptimiertes Fließgeschwindigkeits-

Sensorpaar zur Montage in vollgefüllten Rohren

durch die Rohrwandung hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2

Ultraschallsensoren pro verwendeten akustischen

Messpfad.

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde und Befestigungselement sowie Absperr-

kugelhahn (Option).

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messbereich DN:	DN 100 – DN 12 000

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; CFK, PVDF

Rohrlänge:	200 mm (Option: 300 mm bei

Einsatz eines Kugelhahns)

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NIS V200 R

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimiertes Hochdruck-Fließgeschwindig-
keitssensorpaar zur Montage in vollgefüllten Rohren

durch die Rohrwandung hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad

Montage über Einschraubgewinde von außen.

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messbereich DN:	DN 100 – DN 6 000

Druckstufe:	80 Bar

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; CFK

Gewindelänge:	85 mm

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NOS V2E

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Trinkwasserzertifiziertes, strömungsoptimiertes Fließ-

geschwindigkeitssensorpaar zur Montage in voll-

gefüllten Rohren durch die Rohrwandung hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde 1 ½“ und Befestigungselement sowie Absperr-

kugelhahn (Option).

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messbereich DN:	DN 100 – DN 12 000

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; CFK, PVDF

Rohrlänge:	200 mm (Option: 300 mm bei

Einsatz eines Kugelhahns)

Schutzart:	IP 68

Zulassung:	Trinkwasser nach WRAS /
BS 6920

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NIS V200 RT2

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensoren

Eingebaut im Inneren der Rohrleitung/Geometrie

Strömungsoptimiertes Fließgeschwindigkeitssensor-

Paar zur innenliegenden Montage in vollgefüllten

Rohren und Geometrien.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Montage über integrierte Befestigungselemente an der

Innenwand.

Ausrichtmöglichkeit des Sensors in 2 Achsen.

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messbereich DN:	bis DN 6000

Druckstufe:	1,2 Bar

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; POM, GFK

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NOS V20 BS

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimiertes Fließgeschwindigkeitssensor-

Paar zur innenliegenden Montage in vollgefüllten

Rohren und Geometrien.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Montage über integrierte Befestigungselemente an der

Innenwand.

Ausrichtmöglichkeit des Sensors in 1 Achse.

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messbereich DN:	bis DN 12000

Druckstufe:	4 Bar

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; CFK, PUR

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NIS V280

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensoren zur Messung ohne

Mediumkontakt (Clamp-On-Sensoren)

Sensorpaar zur Montage von außen auf vollgefüllte

Rohre (ohne Mediumberührung) für DN 50 bis

DN 2500.

Messung durch die Rohrwandung verschiedenster

Materialien hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Stück 
Ultraschallsensoren pro verwendetem akustischen

Messpfad.

Montage mittels Spannband oder Schienenmontage-

system (Option).

Messbereich:	- 10 m/s bis 10 m/s

Messfrequenz:	1 MHz

Messunsicherheit:	0,1 % von Geschwindigkeits-

ermittlung im Messpfad (v)

Offset +/- 5 mm/s

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301; PEEK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	7 m (Option: 10/15/20/30/50 m)

Kabelanschluss:	konfektioniertes Kabelende zum

Anschluss an den NF 600 oder 
Überspannungsschutz BSL0 SPT

Option: zum Anschluss an das 
Erweiterungsmodul NFE

Variante:	NIC CO 01

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensorpaar zur Montage von außen auf vollgefüllte

Rohre (ohne Mediumberührung) für DN 600 bis

DN 5000.

Messung durch die Rohrwandung verschiedenster

Materialien hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Stück 
Ultraschallsensoren pro verwendetem akustischen

Messpfad.

Montage mittels Spannband oder Schienenmontage-

system (Option).

Messbereich:	- 10 m/s bis 10 m/s

Messfrequenz:	500 kHz

Messunsicherheit:	0,1 % von Geschwindigkeits-

ermittlung im Messpfad (v)

Offset +/- 5 mm/s

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301; PEEK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	7 m (Option: 10/15/20/30/50 m)

Kabelanschluss:	konfektioniertes Kabelende zum

Anschluss an den NF 600 oder 
Überspannungsschutz BSL0 SPT

Option: zum Anschluss an das 
Erweiterungsmodul NFE

Variante:	NIC CO 50

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Spannsystem DN 50 - 300
zur Befestigung von 2 Stück Clamp-On-Sensoren,

bestehend aus 2 Stück 14 mm-Spannband mit Schnell-
spannverschluss.

Bandmaterial:	1.4301

Länge:	2 x 1,1 Meter

Spannbereich:	40 – 360 mm

Variante:	ZUB0 SB50 300

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Spannsystem DN 300 - 1400
zur Befestigung von 2 Stück Clamp-On-Sensoren,

bestehend aus 2 Stück 14 mm-Spannband und 2 
Spannschlössern.

Bandmaterial:	1.4301

Länge:	2 x 5 Meter

Spannbereich:	300 – 1400 mm

Variante:	ZUB0 ME300 1000

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Skalenloses Montagesystem mit Sensoraufnahme-
körpern zur Aufnahme und Justage sowie Wartung
eines akustischen Messpfades im Clamp On Verfahren.

Geeignet zur Aufnahme von 2 Stück Sensoren Typ 
NIC CO01 zur Montage an Rohren.

Incl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf

unterschiedlichen Rohrnennweiten.

Werkstoff:	Aluminium

Befestigung:	mittels Spanngurten

Option:	mittels Metallbändern

Einsatzbereich:	DN 50 - 2500

Variante:	ZUB CO RA1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Schienenmontagesystem mit verschiebbaren Sensor-

halterungen zur variablen Aufnahme und einfachen 
Justage sowie Wartung eines akustischen Messpfades
im Clamp On Verfahren bis DN 1000.

Geeignet zur Aufnahme von 2 Stück Sensoren Typ 
NIC CO01 zur Montage an Rohren.

Verschiebeschienen mit Skala zur Abstandbestimmung

und Sensorjustage.

Incl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf

unterschiedlichen Rohrnennweiten.

Werkstoff:	Aluminium

Befestigung:	mittels Spanngurten

Option:	mittels Metallbändern

Einsatzbereich:	DN 50 - 2500

Variante:	ZUB CO RA2

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Selbsthaftendes Montagesystem (Neodymmagnete) 
mit verschiebbaren Sensoraufnahmekörpern zur 
variablen Aufnahme und einfachen Justage sowie
Wartung eines akustischen Messpfades im Clamp On

Verfahren bis DN 1000.

Geeignet zur Aufnahme von 2 Stück Sensoren Typ 
NIC CO01 zur Montage an Rohren.

Skala zur Abstandbestimmung und Sensorjustage.
Massive Metallabdeckung zum mechanischen Schutz der

Sensoren.

Incl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf

unterschiedlichen Rohrnennweiten.

Werkstoff:	Edelstahl

Befestigung:	mittels Spanngurten

Option:	mittels Metallbändern

Einsatzbereiche:	DN 100-350: 1 Syst. erforderlich
DN 350-1000: 2 Syst. erforderlich

Variante:	ZUB CO RA3

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 (2) Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Selbsthaftendes Montagesystem (Neodymmagnete) 
mit verschiebbaren Sensoraufnahmekörpern zur 
variablen Aufnahme und einfachen Justage sowie
Wartung eines akustischen Messpfades im Clamp On

Verfahren bis DN 6000.

Geeignet zur Aufnahme von 2 Stück Sensoren Typ 
NIC CO50 zur Montage an Rohren.

Skala zur Abstandbestimmung und Sensorjustage.
Massive Metallabdeckung zum mechanischen Schutz der

Sensoren.

Incl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf

unterschiedlichen Rohrnennweiten.

Werkstoff:	Edelstahl

Befestigung:	mittels Spanngurten

Optionen:	mittels Metallbändern oder
	mittels Stahlseilen

Einsatzbereich:	DN 600 - 6000

Variante:	ZUB CO RA4

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Koppelpaste

Spezialkoppelpaste zur akustischen Ankopplung der

Ultraschall-Clamp-On-Sensoren an die zu messende 
Rohrleitung.

Material:	Silikon

Temperaturbereich:	-45°C – 200°C

Menge:	75g-Tube

Variante:	ZUB 0KOF

Liefern und nach den Herstellerangaben anwenden

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Koppelpads

Spezialkoppelpad zur dauerhaften, wartungs- und fett-
freien akustischen Ankopplung der Ultraschall-Clamp-
On-Sensoren an die zu messende Rohrleitung.

Material:	Fluorelasomer

Größen:	30 x 60 mm (für NIC CO 01)
	50 x 70 mm (für NIC CO 50)

Menge:	Satz mit 3 Paar Pads

Varianten:	ZUB 0KOP 01 (CO 01)
	ZUB 0KOP 02 (CO 50)

Liefern und nach den Herstellerangaben anwenden

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige.

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogein- und ausgänge

Messumformer

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz zwischen Sensor und Mess-

umformer Typ NivuFlow oder Erweiterungsmodul

Typ NFE.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Mittelschutz, angepasst an Messumformer

Typ NivuFlow und Erweiterungsmodul Typ NFE.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Sensorleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Incl. konfektionierten Spezialkabels für die sichere

Signalübertragung zwischen Überspannungsschutz

und Messumformer bzw. Erweiterungsmodul.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Varianten:	BSL0 SPT 01 (1 m Kabel)

BLS0 SPT 10 (10 m Kabel)

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren, fachgerecht erden und anschließen

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anbohrsattel mit Stutzen 1,5“ und Dichtung zur

nachträglichen Installation von NIS-V200R-Fließ-
geschwindigkeitssensoren in Rohren mit unterschied-

lichen Wandmaterialien wie Guss, Kunststoff, Beton,

Stahl/Edelstahl etc.

Anbohrsattel angepasst auf den möglichen Außen-

durchmesser von 88 – 378 mm

Druckstufe:	max. 4 Bar

Rohraußen-

durchmesser:	........... mm

Material:	1.4301 und NBR (Dichtung)

Variante:	ZUB0 ABS

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anbohrplatte mit Stutzen 1,5“ und Dichtung zur

nachträglichen Installation von NIS-V200R-Fließ-
geschwindigkeitssensoren in dickwandigen Rohren

großer Nennweiten mit Wandmaterialien wie

Kunststoff oder Beton.

Druckstufe:	max. 1 Bar

Rohraußen-

durchmesser:	........... mm

Material:	1.4301 und NBR (Dichtung)

Variante:	ZUB0 ABP

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anschweißstutzen, gerade Ausführung mit

RP1½"-Innengewinde.

Geeignet zur Installation von Rohrsensoren 1,5"

in Rohrleitungen.

Material:	1.4571

(Option: Stahl)

Variante:	ZUB0 STU15

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kugelhahn mit Volldurchgang zum Wechseln

des Fließgeschwindigkeits-Rohrsensors aus druck-
losen gefüllten Leitungen.

Montage über Einschraubgewinde 1½"

Material:	1.4571

Variante:	ZUB0 HAHN R15

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................